## Slide 1: Capita selecta
RUG / GARP
Frits Pleiter

## Slide 2: Capita selecta onderwerpen
  telrendement
  verzwakkingscoëfficiënt
  meting van activiteit
  meting van oppervlaktebesmeting
  bronconstante

## Slide 3: Capita selecta telrendement
N = ε × A × t
ε = fem × fgeo × fabs × fdet × fdtijd
fem = emissierendement
fgeo = geometriefactor
fabs = absorptiefactor
fdet = intrinsiek rendement van de detector
fdtijd = correctie voor dode tijd van de detector
A = (N / t) / ε = T / ε
soms worden factoren samengenomen en/of anders benoemd
dit volgt uit de tekst - lees dus zorgvuldig

## Slide 4: Capita selecta telrendement
fgeo = 0,5 × [1 - cos(α)]
als h >> r fgeo ≈ πr2 / 4πR2
als h = 0 fgeo = 0,5
fabs = T(a) = e-μa
a = dikte van de absorberende laag
vermenigvuldig transmissies als er meer absorberende lagen zijn
fdet = 1 - T(d) = 1 - e-μd
d = dikte van de detector
indien alleen de fotopiek, dan komt er nog een factor μfoto / μtotaal bij
bron
h
R
α
r

## Slide 5: Capita selecta telrendement
MEET-6

## Slide 6: Capita selecta telrendement
voorbeeld van een NaI-detector
diameter 2,0 cm
dikte 2,0 cm
afstand tot bron 3,0 cm
soortelijke massa 3,67 g·cm-3
massieke verzwakkingscoëfficiënt μ/ρ
300 keV 0,166 cm2·g-1
1000 keV 0,059 cm2·g-1
3000 keV 0,037 cm2·g-1
Vraag: bereken fgeo
bereken fdet voor 300, 1000 en 3000 keV

## Slide 7: Capita selecta telrendement
R2 = 1,02 + 3,02 = 10,0 cm2
cos(α) = h / R
= 3,0 / √10,0 = 0,9487
exact fgeo = 0,5 × [1 - cos(α)]
= 0,5 × (1 - 0,9487)
= 0,0257
benadering fgeo  πr2 / 4πR2 = 1,0 / 40,0 = 0,0250
300 keV fdet = 1 - e-0,166×3,67×2,0 = 1 - e-1,22 = 0,70
1000 keV fdet = 1 - e-0,059×3,67×2,0 = 1 - e-0,43 = 0,35
3000 keV fdet = 1 - e-0,037×3,67×2,0 = 1 - e-0,27 = 0,24
volgens figuur MEET-6, detector B is dit 66%, 36% en 25%
bron
h
R
α
r

## Slide 8: Capita selecta verzwakkingscoëfficiënt
geladen deeltjes
dosis D = Φ S/ρ
fotonen
kerma K = Eγ Φγ μtr /ρ
dosis D = Eγ Φγ μen /ρ
omrekenen van medium-1 naar medium-2 bij dezelfde fotonenergie en fotonenfluentie (elektronenevenwicht)
K1 / K2 = (μtr /ρ)1 / (μtr /ρ)2
D1 / D2 = (μen /ρ)1 / (μen /ρ)2

## Slide 9: Capita selecta verzwakkingscoëfficiënt
energieoverdracht- en absorptiecoëfficiënten voor 1000 keV
medium μtr /ρ μen /ρ
lucht 0,0280 0,0278
weefsel 0,0308 0,0306
lood 0,0396 0,0377
Vraag: bereken Dlucht, Kweefsel, Dweefsel, Klood en Dlood
in geval van elektronenevenwicht, als Klucht = 1 mGy

## Slide 10: Capita selecta verzwakkingscoëfficiënt
medium μtr /ρ μen /ρ
lucht 0,0280 0,0278
weefsel 0,0308 0,0306
lood 0,0396 0,0377
Dlucht = 1 × 0,0278 / 0,0280 = 0,99 mGy
Kweefsel = 1 × 0,0308 / 0,0280 = 1,10 mGy
Dweefsel = 1 × 0,0306 / 0,0280 = 1,09 mGy
Klood = 1 × 0,0396 / 0,0280 = 1,41 mGy
Dlood = 1 × 0,0377 / 0,0280 = 1,35 mGy

## Slide 11: Capita selecta verzwakkingscoëfficiënt
verwar dit niet met wat er plaatsvindt op een grensvlak
daar heerst immers geen elektronenevenwicht
fluentie Φfoton van primaire fotonen is aan weerszijden gelijk
kerma is evenreding met Φfoton × µtr /ρ
→ K1 / K2 = (µtr /ρ)1 / (µtr /ρ)2
neem µtr /ρ bij de energie van de primaire fotonen
fluentie Φelektron van secundaire elektronen is aan weerszijden gelijk
dosis is evenreding met Φelektron × S/ρ
→ D1 / D2 = (S/ρ)1 / (S/ρ)2
neem S/ρ bij de energie van de secundaire elektronen

## Slide 12: Capita selecta meting van activiteit
N = ε × A × t
Nnetto = Nbruto - Nachtergrond
A = Nnetto / (ε × t)
σN = √N
σNnetto = √(Nbruto + Nachtergrond)
σA = σNnetto / (ε × t)

## Slide 13: Capita selecta meting van activiteit
meettijd 100 s
bruto 119 telpulsen
achtergrond 50 telpulsen
telrendement 0,3 tps per Bq
Vraag: bereken de activiteit en de standaarddeviatie hierin

## Slide 14: Capita selecta meting van activiteit
Nnetto = Nbruto - Nachtergrond
= 119 - 50 = 69 telpulsen
Tnetto = Nnetto / t = 69 telpulsen / 100 s = 0,69 tps
A = Tnetto / ε = 0,69 tps / 0,3 tps per Bq = 2,3 Bq
σNnetto = √(Nbruto + Nachtergrond)
= √(119 + 50) = √169 = 13 telpulsen
σTnetto = σNnetto / t = 13 telpulsen / 100 s = 0,13 tps
σA = σTnetto / ε = 0,13 tps / 0,3 tps per Bq = 0,4 Bq
activiteit = 2,3 ± 0,4 Bq

## Slide 15: Capita selecta koffie

## Slide 16: Capita selecta meting van oppervlaktebesmetting
de kalibratiefactor op een besmettingsmonitor gaat er vanuit dat het hele oppervlak onder de monitor homogeen besmet is, ook als dat niet zo is
oppervlak besmettingsmonitor 10 cm × 10 cm = 100 cm2
kalibratiefactor 0,3 Bq·cm-2 per tps
omvang van de besmetting 2 cm × 2 cm = 4 cm2
netto aanwijzing 10 tps
Vraag: bereken de lokale oppervlaktebesmetting in Bq·cm-2
is dit boven of onder de wettelijke limiet ?

## Slide 17: Capita selecta meting van oppervlaktebesmetting
oppervlakte onder monitor 100 cm2
activiteit onder monitor 10 tps × 0,3 Bq·cm-2 per tps × 100 cm2
= 300 Bq
omvang van de besmetting 4 cm2
oppervlaktebesmetting 300 Bq / 4 cm2 = 75 Bq·cm-2
wettelijke norm
0,4 Bq·cm-2 voor afwrijfbare α-besmetting
4 Bq·cm-2 voor afwrijfbare β- en γ-besmetting
de besmetting is dus (ver) boven de norm

## Slide 18: Capita selecta bronconstante van 207Bi
Vraag:
bepaal de bronconstantes voor
Ka en H* volgens de vuistregel
(syllabus, tabel 7.3, blz. 104
syllabus, figuur 9.8, blz. 132)

## Slide 19: Capita selecta bronconstante van 207Bi
MIRD-gegevens
Listed X, γ, and γ± Radiations y(i)×E(i) = 1,53 MeV per Bq·s
vuistregel
dγ = Eγ (in MeV) / 7 = 1,53 / 7 = 0,22 µGy·h-1·MBq-1·m2
volgens figuur 9.8 van de syllabus is H* / Ka ≈ 1,2 Sv·Gy-1
h ≈ 1,2 × 0,22 = 0,26 µSv·h-1·MBq-1·m2
deze bronconstantes staan niet in het Handboek Radionucliden