## Slide 1: Detectie - praktijk
RUG / GARP
Frits Pleiter

## Slide 2: Detectie - praktijk indeling
  praktijk
  spectroscopie en kalibratie
  keuze van detector

## Slide 3: Detectie - praktijk spectroscopie - γ-fotonen
  foto-piek bij Eγ
  "ontsnappingspiek" bij Eγ - EX
  compton-rug
  verbreding door statistiek

## Slide 4: Detectie - praktijk spectroscopie - γ-fotonen
INTERACTIE
welke andere fotopieken kun je verwachten en waarom ?
bij elektronvangst en interne conversie
  → röntgenpiek
  bij β+-verval
  → annihilatiepiek bij 511 keV
bij paarvorming
  → annihilatiepiek bij 511 keV
  "single escape peak" bij Eγ - 511 keV
  "double escape peak" bij Eγ - 1022 keV

## Slide 5: Detectie - praktijk spectroscopie - ontsnappingspiek
  ontsnappingspiek bij proportionele telbuis
  argon-gas krypton-gas

## Slide 6: Detectie - praktijk spectroscopie - ontsnappingspiek
  single- en double-escape bij 241Am(Be)-bron
1H + n  2H + 
2,26 MeV
9Be + α  12C + n + 
4,43 MeV
ijkbron
60Co  60Ni + 2
1,17 MeV
1,33 MeV

## Slide 7: Detectie - praktijk kalibratie - energieschaal
Chart: γ-energie (keV)
| 0.01 | 80 | 166 | 276 | 303 | 356 | 384 | 662 | 835 | 900
 | 40.2913 | 89.9923 | 143.231 | 153.114 | 189.7161 | 206.4483 | 361.0159 | 457.0693
 | 0.0053 | 42.4 | 87.98 | 146.28 | 160.59 | 188.68 | 203.52 | 350.86 | 442.55 | 477

## Slide 8: Detectie - praktijk kalibratie - rendement
Chart: γ-energie (keV)
| 81 | 161 | 276 | 303 | 356 | 384 | 662 | 835
 | 0.0085 | 0.017 | 0.011 | 0.0097 | 0.0081 | 0.0075 | 0.0041 | 0.0032
 | 0.011 | 0.0097 | 0.0081 | 0.0075 | 0.0042 | 0.0032 | 0.0026 | 0.001
 | 0.0057815 | 0.0094601 | 0.013741 | 0.015802 | 0.013929 | 0.010516

## Slide 9: Detectie - praktijk keuze detector
  de keuze van de detector wordt bepaald door wat men wil meten
  activiteit A (in Bq)
  omgevingsdosisequivalent H* (in Sv)
  persoonsdosisequivalent Hp (in Sv)
  α-, β- of γ-straling
  neutronen
  energie van de uitgezonden straling (in MeV)
  identificatie van nuclide
  in het laatste geval moet men de energie van de uitgezonden straling bepalen (spectrometrie) met behulp van een veelkanaals-analysator

## Slide 10: Detectie - praktijk keuze detector
  dosismonitor
  aanwijzing in sievert of sievert per tijdseenheid
  volstrekt ongeschikt als besmettingsmonitor
  er zijn speciale neutronen-monitoren
  besmettingsmonitor
  aanwijzing in telpulsen per tijdseenheid
  helaas geen aanwijzing in becquerel
  vaak in combinatie met een veegproef
  volstrekt ongeschikt als dosis- of dosistempometer

## Slide 11: Detectie - praktijk keuze detector - besmetting
  kalibratiefactor gaat uit van een homogene besmetting over het
  hele oppervlak van de besmettingsmonitor, ook als dat niet zo is besmettingsmonitor wijst aan in telpulsen per tijdseenheid
  soms (maar niet altijd) geeft fabrikant calibratie voor een aantal nucliden meestal in Bq·cm-2
  soms ook in Bq
    INTERACTIE
    oppervlak monitor = 100 cm2
    aanwijzing = 4 Bq per cm2
    oppervlak besmetting = 10 cm2
    bepaal totale activiteit (in Bq)
    bepaal besmetting (in Bq per cm2)
    100 cm2 × 4 Bq·cm-2 = 400 Bq
    400 Bq / 10 cm2 = 40 Bq per cm2

## Slide 12: Detectie - praktijk lunch

## Slide 13: Detectie - praktijk indeling
  statistiek
  lijnbreedte
  rendement
  telstatistiek en standaarddeviatie
  minimaal detecteerbare activiteit
  optimale verdeling van meettijd

## Slide 14: Detectie - praktijk lijnbreedte - proportionele telbuis
  het energie oplossend vermogen 2ΔE / E wordt bepaald door
  de statistiek in het aantal gevormde elektron-ionparen
  ionisatie-energie 34 eV
  energie E (keV)
  aantal ionen N = E / 0,034
  standaarddeviatie σN = √N
  energie oplossend vermogen
  2ΔE / E = 2σN / N = 2 / √N = 0,37 / √E
  voorbeeld: 55Fe E = 5,9 keV → 2ΔE / E = 15%

## Slide 15: Detectie - praktijk lijnbreedte - proportionele telbuis
34 eV per elektron-ionpaar
resolutie bij 6,4 keV is 17%

## Slide 16: Detectie - praktijk lijnbreedte - Ge-detector
2,9 eV per elektron-gatpaar
resolutie bij 661 keV is 0,4%

## Slide 17: Detectie - praktijk lijnbreedte - NaI-detector
500 eV per foto-elektron
resolutie bij 5,9 keV is 43,5%
resolutie bij 662 keV is 7%

## Slide 18: Detectie - praktijk tel-statistiek - rendement
  N = ε × A × t
  ε = fem × fgeo × fabs × fdet × fdtijd
    fem = emissierendement
    fgeo = geometriefactor
    fabs = absorptiefactor
    fdet = intrinsiek rendement van de detector
    fdtijd = correctie voor dode tijd van de detector
  A = (N / t) / ε = T / ε
  T = N / t = teltempo

## Slide 19: Detectie - praktijk tel-statistiek - geometriefactor
  R2 = h2 + r2
  fgeo = 0,5 × (1 - cos α)
  = 0,5 × [ 1 - (h / R) ]
  = 0,5 × [ 1 - h / √(h2 + r2) ]
  als R >> r → fgeo ≈ πr2 / 4πR2
  vloeistofscintillatie fgeo ≈ 1 (4π-geometrie)
  putkristal fgeo ≈ 1 (4π-geometrie)
  besmettingsmonitor fgeo ≈ 0,5 (2π-geometrie)
bron
h
R
α
r

## Slide 20: Detectie - praktijk tel-statistiek
  bruto-aantal 100 ± 10 teltijd = 10 s
  nuleffect 5000 ± 70 teltijd = 1000 s
  bij statistiek gaat het om wat is of zou kunnen zijn gemeten
    omrekenen naar 1000 s
    bruto-aantal 10 000 ± 1000
    achtergrond 5000 ± 70
    netto-aantal 5000 ± √(10002 + 702) in 1000 s
    50 ± √(102 + 0,72) in 10 s
    omrekenen naar 10 s
    bruto-aantal 100 ± 10
    achtergrond 50 ± 0,7
    netto-aantal 50 ± √(102 + 0,72) in 10 s
    bruto-aantal (50 ± √ 50) + (50 ± √ 50)
    100 ± √(50 + 50) = 100 ± 10 in 10 s

## Slide 21: Detectie - praktijk tel-statistiek
  INTERACTIE
  met drie detectoren A, B en C zijn aantallen telpulsen gemeten
  welke serie is betrouwbaar en waarom ?
detector A detector B detector C
        100 105 90
        100 99 121
        100 97 134
        100 115 83
        100 103 101
        100 92 75
        100 95 110
        100 83 141
        100 113 65
        100 101 83

## Slide 22: Detectie - praktijk tel-statistiek - standaarddeviatie
  bruto-aantal telpulsen Nbruto gemeten in tijd tbruto
  achtergrondtelpulsen Nnul gemeten in tijd tnul
  bruto-teltempo Tbruto = Nbruto / tbruto
  achtergrondteltempo Tnul = Nnul / tnul
  netto-teltempo Tnetto = Tbruto - Tnul
  standaarddeviatie σN = √N
  σT = (√N) / t = √(N / t2) = √(T / t)
  σTnetto2 = σTbruto2 + σTnul2
  = (Tbruto / tbruto) + (Tnul / tnul)

## Slide 23: Detectie - praktijk tel-statistiek - minimaal detecteerbare activiteit
  minimaal detecteerbare activiteit Amin geeft aanleiding tot een significante verhoging van achtergrondteltempo
  stel: significante verhoging is ΔT = kσTnul
  stel dat achtergrond is bepaald in teltijd tnul
  stel dat actuele meting is uitgevoerd in teltijd t << tnul
  er zijn nu twee bijdragen tot σTnul
  standaarddeviatie van actuele achtergrond = √(Tnul / t)
  standaarddeviatie van gemiddelde achtergrond = √(Tnul / tnul)
  significante verhoging is ΔT = k√(Tnul / t + Tnul / tnul)  k√(Tnul / t)
  → minimaal detecteerbare activiteit is Amin = ΔT / ε

## Slide 24: Detectie - praktijk tel-statistiek - optimale verdeling meettijd
  totale beschikbare meettijd is t
    tnul = t - tbruto
    σTnetto2 = (Tbruto / tbruto) + (Tnul / tnul)
    = (Tbruto / tbruto) + [ Tnul / (t - tbruto) ]
  streef naar een minimale fout in netto teltempo
  dus afgeleide naar tbruto moet nul zijn
    dσTnetto2/dtbruto = - (Tbruto / tbruto2) + [ Tnul / (t - tbruto)2 ]
    = - (Tbruto / tbruto2) + (Tnul / tnul2)
    = 0
  voor optimale verdeling meettijd moet
    tnul2 / tbruto2 = Tnul / Tbruto
    tnul / tbruto = (Tnul / Tbruto)