## Slide 1: Metingen aan radioactiviteit

## Slide 2: Metingen aan radioactiviteit
1 14C-datering 11 Geactiveerd gereedschap
2 Activiteit van strontium-isotopen 12 Detectie van 55Fe
3 Meting van α- en β-activiteit 13 Bepaling van μ/ρ
4 Besmetting met 45Ca en 46Sc 14 Meting aan 125I
5 Meting van 13N met een γ-camera 15 Vloeibaar afval
6 Detectie laboratoriumbesmetting 16 Lekkende 131I-bron
7 Meting van foliedikte met β-bron 17 Kwik in een kolencentrale
8 Detectielimiet 18 Luchtbesmettingsmonitor
9 Vulhoogtemeting 19 88Kr-activiteit in aërosolen
10 Afvalmonitor 20 Slijpschijf met radioactiviteit

## Slide 3: 1 14C-datering (1996-1-2)
1 220 Bq·kg-1 × e-0,693×2014/5730 = 220 Bq·kg-1 × 0,784 = 172 Bq·kg-1
2 220 Bq·kg-1 × e-0,693×t/T½ = 135 Bq·kg-1
0,693 × t / 5730 = ln(220 Bq·kg-1 / 135 Bq·kg-1) = 0,488
t = (5730 j / 0,693) × 0,488 = 4035 j
3 Tnetto = Tbruto - Tnul
= 513 / (32 h × 3600 s·h-1) - 0,00300 tps
= 0,00445 tps - 0,00300 tps = 0,00145 tps
tbruto = tnul = 32 h × 3600 s·h-1 = 115 200 s
netto = √(Tbruto / tbruto + Tnul / tnul)
= √[(0,00445 tps + 0,00300 tps) / 115 200 s] = 0,000 25 tps

## Slide 4: 1 14C-datering (1996-1-2)
3 activiteit A = (0,001 45±0,000 25) / 0,95
= (1,53±0,26)10-3 Bq
volume CO2-gas 100 cm3 × 10-3 l·cm-3 = 0,10 l
aantal mol 0,10 l / 22,4 l·mol-1 = 4,46·10-3 mol
massa koolstof M = 4,46·10-3 mol × 12,0 g·mol-1 × 10-3 kg·g-1
= 5,35·10-5 kg
massieke activiteit A / M = (1,53±0,26)·10-3 Bq / 5,35·10-5 kg
= 28,6±4,9 Bq·kg-1
4 220 Bq·kg-1 × e-0,693×t/T½ = 28,6 Bq·kg-1
0,693 × t / 5730 = ln(220 Bq·kg-1 / 28,6 Bq·kg-1) = 2,04
t = (5730 j / 0,693) × 2,04 = 16 870 j

## Slide 5: 1 14C-datering (1996-1-2)
Tabel Eenzijdige overschrijdingskans P(k) voor een normaalverdeling
k 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0 0,500 0,460 0,421 0,382 0,345 0,308 0,274 0,242 0,212 0,184
1 0,159 0,136 0,115 0,097 0,081 0,067 0,055 0,045 0,036 0,029
2 0,023 0,018 0,014 0,011 0,008 0,006 0,005 0,003 0,003 0,002
5 95% betekent een eenzijdige overschrijdingskans P(k) = 0,05
aflezen tabel 1 geeft k ≈ 1,65
A > 28,6 Bq·kg-1 - 1,65 × 4,9 Bq·kg-1 = 20,5 Bq·kg-1
t < (5730 j / 0,693) × ln(220 Bq·kg-1 / 20,5 Bq·kg-1)
= (5730 j / 0,693) × 2,37 = 19 596 j

## Slide 6: 2 Activiteit van strontium-isotopen (1988-1-4)
1 meting 1 op t = 0
volgens de gegevens is er alleen 89Sr en 90Sr
Tbruto = 6450 / (1 h × 3600 s·h-1) = 1,79 tps
Tnetto = Tbruto - Tnul = 1,79 tps - 0,02 tps = 1,77 tps
A(89Sr, 0) + A(90Sr, 0) = Tnetto / 28·10-2
= 1,77 tps / 0,28 = 6,32 Bq
90Zr (stabiel)
90Sr (28,7 j)
90Y (64 h)
1
2
89Sr (50,5 d)
89Y (stabiel)
0

## Slide 7: 2 Activiteit van strontium-isotopen (1988-1-4)
1 meting 2 op t = 30 d
89Sr is gedeeltelijk vervallen
→ A(89Sr, 30 d) = A(89Sr, 0) × e-0,693×30 / 50,5 = 0,66 A(89Sr, 0)
90Sr is nauwelijks vervallen
→ A(90Sr, 30 d) = A(90Sr, 0)
90Y is in evenwicht met 90Sr
→ A(90Y, 30 d) = A(90Sr, 30 d) = A(90Sr, 0)
Tbruto = 7622 / (1 h × 3600 s·h-1) = 2,12 tps
Tnetto = Tbruto - Tnul = 2,12 tps - 0,02 tps = 2,10 tps
0,66 A(89Sr, 0) + A(90Sr, 0) + A(90Sr, 0) = 2,10 tps / 0,28
= 7,50 Bq

## Slide 8: 2 Activiteit van strontium-isotopen (1988-1-4)
1 hieruit volgen de volgende twee vergelijkingen
2 A(89Sr, 0) + 2 A(90Sr, 0) = 12,64 Bq
0,66 A(89Sr, 0) + 2 A(90Sr, 0) = 7,50 Bq -
1,34 A(89Sr, 0) = 5,14 Bq
met als oplossing
A(89Sr, 0) = 5,14 Bq / 1,34 = 3,84 Bq
2 A(89Sr, 0) = 12,64 Bq - (2 × 3,84 Bq)
A(90Sr, 0) = 6,32 Bq - 3,84 Bq = 2,48 Bq
sinds 2-5-1986 zijn 123 dagen verstreken
A(89Sr) = A(89Sr, 0) × e0,693×123/50,5
= 3,84 Bq × 5,41 = 20,8 Bq
A(90Sr) = A(90Sr, 0) = 2,48 Bq

## Slide 9: 2 Activiteit van strontium-isotopen (1988-1-4)
2 pomptijd t = 2 h
debiet D = 50 m3·h-1
volume bemonsterde lucht is dus
V = D × t = 50 m3·h-1 × 2 h = 100 m3
vangstpercentage is 100%, dus de activiteitsconcentraties zijn
c(89Sr) = 20,8 Bq / 100 m3 = 0,21 Bq·m-3
c(90Sr) = 2,48 Bq / 100 m3 = 0,025 Bq·m-3

## Slide 10: 3 Meting van - en -activiteit (1987-2-4)


+
spanning
teltempo
U1
U2

## Slide 11: 3 Meting van - en -activiteit (1987-2-4)
1 α-kanaal
meettijd = 40 min × 60 s·min-1 = 2400 s
T(U1) = Tbruto(U1) - Tnul(U1)
= (400 / 40 min) - 0,2 tpm
= 10,0 tpm - 0,2 tpm = 9,8 tpm = 0,163 tps
σα = √[Tbruto(U1) / tbruto(U1) + Tnul(U1) / tnul(U1)]
= √[(10,0 tpm + 0,2 tpm) / 40 min]
= 0,505 tpm = 0,008 tps
rendement εα(U1) = 0,25 tps·Bq-1
α-activiteit A = Tα(U1) / εα(U1)
= (0,163±0,008) tps / 0,25 tps·Bq-1
= 0,65±0,03 Bq

## Slide 12: 3 Meting van - en -activiteit (1987-2-4)
1 -kanaal
bijdrage Aα evenredig met rendement
Tα(U2) = 9,8 tpm × (0,30 / 0,25) = 11,8 tpm
Tβ(U2) = Tbruto(U2) - Tnul(U2) - Tα(U2)
= (700 / 40 min) - 1,0 tpm - 11,8 tpm
= 17,5 tpm - 1,0 tpm - 11,8 tpm = 4,7 tpm = 0,078 tps
σβ = √[(17,5 tpm + 1,0 tpm + 11,8 tpm) / 40 min]
= 0,87 tpm = 0,015 tps
rendement εβ(U2) = 0,40 tps·Bq-1
-activiteit Aβ = Tα(U2) / εβ(U2)
= (0,078±0,015) tps / 0,40 tps·Bq-1
= 0,20±0,04 Bq

## Slide 13: 3 Meting van - en -activiteit (1987-2-4)
2 netto-teltempo in α-kanaal
Tα(U1) = (500 / 40 min) - 0,2 tpm
= 12,5 tpm - 0,2 tpm = 12,3 tpm
bijdrage α-activiteit tot β-kanaal
Tα(U2) = 12,3 tpm × (0,30 / 0,25) = 14,8 tpm
teltempo bij U2 zonder -activiteit
Tbruto,β=0(U2) = Tα(U2) + Tnul(U2)
= 14,8 tpm + 1,0 tpm = 15,8 tpm
σbruto,β=0(U2) = √[(14,8 tpm + 1,0 tpm) / 40 min]
= 0,63 tpm = 0,011 tps

## Slide 14: 3 Meting van - en -activiteit (1987-2-4)
2 minimaal aantoonbare verhoging van het teltempo
Tmin,β = 2bruto,β=0
= 2 × 0,011 tps = 0,022 tps
minimaal detecteerbare β-activiteit
Amin,β = Tmin,β / εβ(U2)
= 0,022 tps / 0,40 tps·Bq-1 = 0,055 Bq

## Slide 15: 4 Besmetting met 45Ca en 46Sc (1995-2-3)
1 de formule luidt Twerkelijk = Tgemeten / (1 - τ × Tgemeten)
gemeten teltempo Tgemeten = 50 000 tpm = 833 tps
dode tijd τ = 200 μs = 200·10-6 s
Twerkelijk = 50 000 tpm / (1 - 200·10-6 s × 833 tps)
= 50 000 tpm / (1 - 0,17) = 60 000 tpm
2 Eβ,max(45Ca) = 256 keV fβ = 1,0
Eβ,max(46Sc) = 357 keV fβ = 1,0
beide β-energieën tussen 200 en 400 keV
→ rendement fdet = 40% = 0,4
A(45Ca) + A(46Sc) = Twerkelijk / (fβ × fdet)
= 1,0·103 tps / (1,0 × 0,4) = 2,5·103 Bq

## Slide 16: 4 Besmetting met 45Ca en 46Sc (1995-2-3)
3 46Sc zendt -straling uit met
energie Eγ = 1,121 MeV
emissierendement fγ = 1,0
rendement γ-spectrometer is fdet = 8%
teltempo is 1000 tpm = 16,7 tps
A(46Sc) = T / (fγ × fdet)
= 16,7 tps / (1,0 × 8·10-2) = 2,1·102 Bq op 100 cm2

## Slide 17: 4 Besmetting met 45Ca en 46Sc (1995-2-3)
4 A(45Ca) = 2,5·103 Bq - 2,1·102 Bq = 2,3·103 Bq op 100 cm2
veegefficiëntie is 50%
oppervlaktebesmettingen
45Ca 2 × 2,3·103 Bq / 100 cm2 = 46 Bq·cm-2
46Sc 2 × 2,1·102 Bq / 100 cm2 = 4,2 Bq·cm-2
5 totaal afgewreven 2,5·103 Bq per 100 cm2 = 25 Bq cm-2
volgens de (oude) Richtlijn Radionuclidenlaboratoria is de maximum toelaatbare afwrijfbare β- en γ-activiteit 4 Bq·cm-2
de besmetting was niet toelaatbaar

## Slide 18: 5 Meting van 13N met een -camera (1981-1-3)
1 massieke dikte NaI-kristal
d × ρ = 10·10-1 cm × 3,67 g·cm-3 = 3,67 g·cm-2
transmissie
e-(µ/ρ)×(d×ρ) = e-0,093×3,67 = 0,71
totale rendement = 1 - transmissie = 1 - 0,71 = 0,29
fotopiekrendement = 0,30 × totale rendement
= 0,30 × 0,29 = 0,087

## Slide 19: 5 Meting van 13N met een -camera (1981-1-3)
2 aantal fotonen per cm2 en per seconde
φ = A × flever × fverval × fem × fgeom × fabs
10% gaat naar lever flever = 0,1
verval in 5 min fverval = e-0,693×5/10 = 0,707
2 annihilatiefotonen per β+ fem = 2 × 1,0 = 2,0
geometriefactor voor 1 cm2 en 20 cm afstand
fgeom = 1 / [4π × (20 cm)2] = 1,99·10-4
transmissie door 8 cm weefsel fabs = e-0,095×(8×1,00) = 0,47
φ = A × 0,1 × 0,707 × 2,0 × 1,99·10-4 × 0,47 = 1,32·10-5 A
> 1000 cm-2·s-1
A > 1000 cm-2·s-1 / 1,32·10-5 = 76·106 Bq = 76 MBq

## Slide 20: 6 Detectie laboratoriumbesmetting (1981-2-2)
1 A ongevoelig bij 1275 keV
→ geen 22Na
B ongevoelig bij 6 keV
→ geen 55Fe
B ongevoelig bij 12 keV
krypton is gasvormig
→ geen 81Kr
NA / NB = 10 852 / 5440 = 2,0
oppervlakA / oppervlakB = 4,5 cm2 / 3,1 cm2 = 1,45
→ efficiëntieA / efficiëntieB = 2,0 / 1,45 = 1,4
volgens efficiëntiecurve is Eγ  28 keV, dus het moet 125I zijn

## Slide 21: 6 Detectie laboratoriumbesmetting (1981-2-2)
1 N = A × fgeo × ∑γ(fem,γ × fdet,γ) × t
geometriefactor fgeo = 0,5 × [1 - cos(α)]
meetkopA r = √(4,5 cm2 / π) = 1,2 cm
tan(α) = 1,2 cm / 3,0 cm = 0,40 → α = 22°
→ fAgeo = 0,036
meetkopB r = √(3,1 cm2 / π) = 1,0 cm
tan(α) = 1,0 cm / 3,0 cm = 0,33 → α = 18°
→ fBgeo = 0,024
∑γ(fem,γ × fAdet,γ) = (1,39 × 0,95) + (0,07 × 0,98) = 1,39
∑γ(fem,γ × fBdet,γ) = (1,39 × 0,65) + (0,07 × 0,73) = 0,95
NA / NB = [fAgeo × ∑γ(fem,γ × fAdet,γ)] / [fBgeo × ∑γ(fem,γ × fBdet,γ)]
= (0,036 × 1,39) / (0,025 × 0,95) = 2,2
het klopt dus

## Slide 22: 6 Detectie laboratoriumbesmetting (1981-2-2)
2 N = A × fgeo × ∑γ(fem,γ × fdet,γ) × t
meetkop A
A × 0,036 × 1,39 × 60 s = 3,0 A = 10 862 tpm
A = 10 862 tpm / 3,0 = 3,6·103 Bq
meetkop B
A × 0,025 × 0,95 × 60 s = 1,4 A = 5440 tpm
A = 5440 tpm / 1,53 = 3,9·103 Bq

## Slide 23: 7 Meting van foliedikte met -bron (2000-1-1)
1 N = A × fβ × (fgeom × fdet) × fabs × t
sinds aankoop zijn er 5,33 j verlopen
→ er is inmiddels evenwicht tussen moeder en dochter
A(90Sr) = A(90Y) = A =
185·103 × e-0,693×5,33/28,7 = 185·103 × 0,879 = 1,63·105 Bq
zowel 90Sr als 90Y zenden een β-deeltje uit, dus fβ = 2
er is geen folie, dus geen absorptie, dus fabs = 1
er zijn N = 4899 telpulsen gemeten in een meettijd t = 10 s
fgeom × fdet = N / (A × fβ × fabs × t)
= 4899 / (1,63·105 Bq × 2 × 1 × 10 s) = 1,5·10-3

## Slide 24: 7 Meting van foliedikte met -bron (2000-1-1)
2 transmissie
1952 / 4899 = 0,40
aflezen figuur
95 mg·cm-2
3 transmissie bij 200 mg·cm-2 0,25
teltempo 0,25 × 4899 / 10 s = 122 tps
nodig voor  = 2,5% 1 / (2,5·10-2)2 = 1600 telpulsen
teltijd 1600 / 122 tps = 13,1 s

## Slide 25: 7 Meting van foliedikte met -bron (2000-1-1)
4 A(90Sr) = A(90Y) = 185 MBq met gegevens uit figuur volgt:
D(90Sr) = 185 MBq × 1,0·10-4 mGy·h-1 per MBq = 0,02 mGy·h-1
D(90Y) = 185 MBq × 1,0·10-2 mGy·h-1 per MBq = 1,85 mGy·h-1
D = D(90Sr) + D(90Y) = 1,87 mGy·h-1

## Slide 26: 8 Detectielimiet (1998-1-4)
1 tbruto = 30 min × 60 s·min-1 = 1800 s
tnul = 1 h × 3600 s·h-1 = 28 800 s
Tnetto = Tbruto - Tnul = Nbruto / tbruto – Nnul / tnul
= (240 / 1800 s) - (3361 / 28 800 s)
= 0,133 tps - 0,117 tps = 0,016 tps
Tnetto = A × fα × (fgeom × fdet × fabs)
= A × 1 × 20·10-2 = 0,20 A
A = 0,016 tps / 0,20 = 0,080 Bq op moment van meting
dit is 30 d na monstername
→ A(0) = 0,080 Bq × e0,693×30/138
= 0,080 Bq × 1,16 = 0,093 Bq

## Slide 27: 8 Detectielimiet (1998-1-4)
2 σnetto = √(Tbruto / tbruto + Tnul / tnul)
= √[(0,133 tps / 1800 s) + (0,117 / 28 800 s)]
= 0,0088 tps
σA = σTnetto / 0,20 = 0,0088 tps / 0,20 = 0,044 Bq
σA(0) = 0,044 Bq × 1,16 = 0,051 Bq
3 Amin = (2 / 20·10-2) × √[0,1167 × (1 / 1800 s + 1 / 28 800 s)]
= 0,083 Bq
Amin(0) = 0,083 × 1,16 = 0,096 Bq

## Slide 28: 8 Detectielimiet (1998-1-4)
4 per monstername wordt 20 m3 lucht bemonsterd
minimale luchtactiviteit is dus
0,096 Bq / 20 m3 = 0,0048 Bq·m-3
= 4,8 mBq·m-3 << 50 mBq·m-3
ruim binnen de vergunning

## Slide 29: 9 Vulhoogtemeting (2000-2-3)

## Slide 30: 9 Vulhoogtemeting (2000-2-3)
1 85Kr zendt γ-straling uit met Eγ = 514 keV
fγ = 0,0043
T0 = A × fγ (fgeom × fdet) × fabs
= 10·109 Bq × 0,0043 × 1,6·10-4 × 1 = 6,9·103 tps
2 fabs = e-(µ/ρ)×(d×ρ)
= e-0,0097×(0,048×1008) = 0,625
T1 = T0 × fabs = 6,9·103 × 0,625 = 4,3·103 tps
3 in 20 ms worden N = 20·10-3 s × 4,3·103 tps = 86 pulsen geteld
standaarddeviatie is N = √N = √86 = 9,3 pulsen
σT1 = σN / t = 9,3 / 20·10-3 s = 465 tps

## Slide 31: 9 Vulhoogtemeting (2000-2-3)
Tabel Eenzijdige overschrijdingskans P(k) voor een normaalverdeling
k 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0 0,500 0,460 0,421 0,382 0,345 0,308 0,274 0,242 0,212 0,184
1 0,159 0,136 0,115 0,097 0,081 0,067 0,055 0,045 0,036 0,029
2 0,023 0,018 0,014 0,011 0,008 0,006 0,005 0,003 0,003 0,002
4 drempel ligt bij (T0 + T1) / 2 = (6,9·103 tps + 4,3·103 tps) / 2
= 5,6·103 tps
verschil met vol blikje 5,6·103 tps - 4,3·103 tps = 1,3·103 tps
→ k = 1,3·103 tps / 465 tps = 2,8 standaarddeviaties
aflezen van tabel 1
→ eenzijdige overschrijdingskans P(2,8) = 0,003 (= 0,3%)

## Slide 32: 9 Vulhoogtemeting (2000-2-3)
5 de volgende manieren
  bronsterkte vergroten → stralingshygiënische nadelen
  drempel hoger leggen → dan meer vals volle blikjes
  telefficiëntie vergroten → kost (misschien) meer geld
  integratietijd vergroten → productietempo daalt

## Slide 33: 10 Afvalmonitor (1994-1-1)
1 aflezen figuren
  → fγ = 0,026 (Bq·s)-1 Eγ = 80 keV εγ = fgeom × fdet × fabs = 0,05
= 0,061 (Bq·s)-1 = 284 keV = 0,10
= 0,812 (Bq·s)-1 = 365 keV = 0,11
ijkfactor = ∑γ(fγ × εγ) tps per Bq
= 0,026 × 0,05 + 0,061 × 0,10 + 0,812 × 0,11 tps per Bq
= 0,097 tps per Bq

## Slide 34: 10 Afvalmonitor (1994-1-1)
2 A = 20 kg × 1 Bq·g-1 × 103 g·kg-1 = 2,0·104 Bq
Tnetto = 2,0·104 Bq × 0,097 tps per Bq = 1,9·103 tps
Tbruto = Tnetto + Tnul = 1,9·103 tps + 1398 tps = 3,3·103 tps
3 alleen nuleffect
in t = 10 s worden er 10 s × 1398 tps = 1,4·104 pulsen geteld
4 standaarddeviatie is σnul = √1,4·104 = 118 pulsen per 10 s
5 minmaal te detecteren activiteit correspondeert met 3σnul
Amin × ijkfactor = 3σnul / t = 3 × 118 / 10 s = 35 tps
Amin = 35 tps / ijkfactor = 35 tps / 0,097 tps per Bq = 361 Bq

## Slide 35: 10 Afvalmonitor (1994-1-1)
6 minimale massieke activiteit = 361 Bq / 20·103 g = 0,018 Bq·g-1
(zeer) ruim onder de vrijgavegrens van 100 Bq·g-1

## Slide 36: 11 Geactiveerd gereedschap (1994-2-2)
1 grafiek bestaat uit twee rechte
delen; trek rechte door laatste
drie punten
→ λ(54Mn) = 0,27 h-1
T½(54Mn) = 0,693 / 0,27 h-1
= 2,6 h
extrapoleer rechte naar t = 0
trek bijdrage af van experimentele waarden
trek rechte door de gecorrigeerde grafiek
→ λ(60mCo) = 3,9 h-1
T½(60mCo) = 0,693 / 3,9 h-1 = 0,18 h

## Slide 37: 11 Geactiveerd gereedschap (1994-2-2)
2 activiteit in 0,1 h (in uren, want λ in h-1)
A = N σth φth (1 - e-λ×0,1)
N(55Mn) = (mMn / MMn) × NA
= (1,1·10-3 g / 54,9 g·mol-1) × 6,02·1023 mol-1 = 1,21·1019
A(56Mn) = 1,21·1019 × 13,3·10-28 m2 × 1·1016 m2·s-1 × (1 - e-0,27×0,1)
= 4,28·106 Bq = 4,28 MBq
N(59Co) = (mCo / MCo) × NA
= (210·10-3 g / 58,9 g·mol-1) × 6,02·1023 mol-1 = 2,15·1021
A(60mCo) = 2,15·1021 × 20·10-28 m2 × 1·1016 m2·s-1 × (1 - e-3,9×0,1)
= 1,39·1010 Bq = 13,9 GBq

## Slide 38: 11 Geactiveerd gereedschap (1994-2-2)
3 aantal 60mCo-kernen in 0,1 h = 360 s (in seconden, want φth in s-1):
N*(60mCo) = N(59Co) σth φth t
N*(60mCo) = 2,15·1021 × 20·10-28 m2 × 1·1016 m-2·s-1 × 360 s
= 1,55·1013
deze vervallen allemaal naar 60Co
→ N(60Co) = N*(60mCo) = 1,55·1013
λ(60Co) = 0,693 / (5,272 j × 365 d·j-1 × 24 h·d-1 × 3600 s·h-1)
= 4,17·10-9 s-1
A(60Co) = λ(60Co) N(60Co)
= 4,17·10-9 s-1 × 1,55·1013 = 6,46·104 Bq

## Slide 39: 11 Geactiveerd gereedschap (1994-2-2)
4 totale werkzame doorsnede voor de reactie 59Co → 60Co
σth,totaal = 20·10-28 + 18·10-28 = 38·10-28 m2
A(60Co)totaal = (38 m2 / 20 m2) × 6,46·104 Bq = 1,23·105 Bq
5 massieke activiteit = 1,23·105 Bq / 510 g = 241 Bq·g-1
vrijgavegrens is 10 Bq·g-1
→ 241 Bq·g-1 × e-0,696×t/5,272 = 10 Bq·g-1
e0,696×t/5,272 = 241 Bq·g-1 / 10 Bq·g-1 = 24,1
0,696 × t / 5,272 j = ln(24,1) = 3,18
t = (5,272 j / 0,693) × 3,18 = 24 j

## Slide 40: 12 Detectie van 55Fe (1993-1-1)
1 Be-folie µ × d = (µ/ρ) × (d×ρ)
= 2,07 cm2·g-1 × (0,10·10-1 cm × 1,85 g·cm-3)
= 0,038
transmissie = e-µ×d = e-0,038 = 0,96
2 NaI-kristal µ × d = (µ/ρ) × (d×ρ)
= 450 cm2·g-1 × (0,10·10-1 cm × 3,67 g·cm-3)
= 16,5
transmissie = e-µ×d = e-16,5 = 7·10-8
detectorrendement = fdet = 1 - transmissie
= 1 - 7·10-8  1

## Slide 41: 12 Detectie van 55Fe (1993-1-1)
3 ijkfactor is per Bq·cm-2 en oppervlak detector is 20 cm2
→ A = 1 Bq·cm-2 × 20 cm2 = 20 Bq (per Bq·cm-2)
2π-geometrie, dus fgeom = 0,5
volgens tabel is fröntgen = 0,250 + 0,033 = 0,283
Tnetto = A × fröntgen × fgeom × fabs × fdet
= 20 Bq per Bq·cm-2 × 0,283 × 0,50 × 0,96 × 1
= 2,7 tps per Bq·cm-2

## Slide 42: 12 Detectie van 55Fe (1993-1-1)
4 gemeten teltempo N = 5000 tps
activiteit A = 2000 Bq·cm-2
experimentele ijkfactor N / A = 5000 tps / 2000 Bq·cm-2
= 2,5 tps per Bq·cm-2

## Slide 43: 13 Bepaling van / (1992-1-1)
1 N = A × fγ × (fgeom × fdet) × fabs
= 412·103 Bq × (0,947 × 0,898) × (fgeom × fdet) × 1
= 3,5·105 × (fgeom × fdet) tps
fgeom × fdet = N (tps) / 3,5·105
gemeten voor 0 cm lood
CNTS(0) = 130 089 cpm = 2,17·103 tps
→ ε = fgeom × fdet
= 2,17·103 tps / 3,5·105 tps = 6,2·10-3

## Slide 44: 13 Bepaling van / (1992-1-1)
2 gemeten voor 5 mm = 0,5 cm lood
CNTS(0,5) = 72 859 cpm
transmissie = 72 859 cpm / 130 089 cpm = 0,560 = e-µ×d
µ × d = -ln(0,560) = 0,58
µ = 0,58 / d = 0,58 / 0,5 cm = 1,16 cm-1
ρ = 11 340 kg·m-3 = 11,34 g·cm-3
µ/ρ = 1,16 cm-1 / 11,34 g·cm-3 = 0,102 cm2·g-1
verstrooide fotonen dragen niet bij tot de fotopiek
→ build-up speelt geen rol

## Slide 45: 13 Bepaling van / (1992-1-1)
3 γ-straling geeft aanleiding tot foto- en Compton-effect in lood, en dus tot ionisaties in lood
β-straling geeft eveneens aanleiding tot ionisaties in lood
→ karakteristieke K-röntgenstraling van lood volgt als secundaire straling

## Slide 46: 14 Meting aan 125I (1999-1-4)
1 voor de combinatie telvloeistof / telflesje is
µ × d = (µ/ρ)  (d×ρ)
= 3 cm2·g-1 × (3·10-1 cm × 1 g·cm-3) = 0,9
transmissie van fotonen met een energie van 30 keV
e-µ×d = e-0,9 = 0,41
interactiekans = 1 - transmissie = 1 - 0,41 = 0,59
er is een kans van 80% dat interactie daadwerkelijk door fotomultiplicatorbuis wordt "gezien"
→ fdet,fotonen 20-40 keV = 0,59 × 80·10-2 = 0,47

## Slide 47: 14 Meting aan 125I (1999-1-4)
2 felektronen > 10 keV = fce Lγ1 + fKLL + fKLX
= 0,105 + 0,132 + 0,060= 0,297
fdet,elektronen > 10 keV = 80% = 0,80
εelektronen = felektronen > 10 keV × fdet,elektronen > 10 keV
= 0,297 × 0,80 = 0,24 tps per Bq

## Slide 48: 14 Meting aan 125I (1999-1-4)
3 ffotonen 20-40 keV = fγ1 + fKα + fKβ
= 0,067 + 1,140 + 0,255 = 1,462
fdet,fotonen 20-40 keV = 0,47 (zie vraag 1)
εfotonen = ffotonen 20-40 keV × fdet,fotonen 20-40 keV
= 1,462 × 0,47 = 0,69 tps per Bq

## Slide 49: 14 Meting aan 125I (1999-1-4)
4 detectierendement
ε = εelektronen + εfotonen
= 0,24 tps per Bq + 0,69 tps per Bq
= 0,93 tps per Bq
gemeten aantal telpulsen
N = 100 tpm = 1,67 tps
activiteit
A = N / ε
= 1,67 tps / 0,93 tps per Bq = 1,8 Bq

## Slide 50: 15 Vloeibaar afval (1990-2-3)
1 activiteit van 32P in drie kanalen gemeten:
TA / (εA × tijd × volume)
= 5,8·105 tpm / (0,05 × 60 s·min-1 × 2 ml)
= 9,7·104 Bq·ml-1
TB / (εB × tijd × volume)
= 3,0·106 tpm / (0,26 × 60 s·min-1 × 2 ml)
= 9,6·104 Bq·ml-1
TC / (εC × tijd × volume)
= 7,8·106 tpm / (0,65 × 60 s·min-1 × 2 ml)
= 10,0·104 Bq·ml-1
gemiddelde <T> = (97 + 96 + 100)·103 Bq·ml-1 / 3
= 98·103 Bq·ml-1

## Slide 51: 15 Vloeibaar afval (1990-2-3)
1 benodigde reductiefactor
0,25 Bq·ml-1 / 98·103 Bq·ml-1 = 2,55·10-6 = e-0,693×t/14,29
t = -(14,29 d / 0,693) × ln(2,55·10-6)
= (14,29 d / 0,693) × 12,88 = 266 d
→ lozingsdatum: 25 oktober 1990
2 efficiëntiebepaling met 300 Bq 14C in monster #4
dit wordt monster #6
δTA = 7498 tpm - 1040 tpm = 6458 tpm
εA,14C = 6458 tpm / (300 Bq × 60 s·min-1) = 0,36
δTB = 10 265 tpm - 1413 tpm = 8852 tpm
εB,14C = 8852 tpm / (300 Bq × 60 s·min-1) = 0,49

## Slide 52: 15 Vloeibaar afval (1990-2-3)
3 efficiëntiebepaling met 160 Bq 3H in monster #3
dit wordt monster #5
δTA = 4187 tpm - 1002 tpm = 3185 tpm
εA,3H = 3185 tpm / (160 Bq × 60 s·min-1) = 0,33
δTB = 1417 tpm - 1423 tpm  0
εB,3H = 0 / (160 Bq × 60 s·min-1) ≈ 0
nauwkeuriger:
δTB < σTB = √(TB / tB)
= √[(1417 tpm / 10 min) + (1423 tpm / 10 min)]
= 17 tpm
εB,3H < 17 tpm / (160 Bq × 60 s·min-1) = 0,002

## Slide 53: 15 Vloeibaar afval (1990-2-3)
4 gemiddelden van monsters #2, #3 en #4
TA = 1023 tpm en TB = 1414 tpm
kanaal B bevat alleen een bijdrage van 14C
kanaal A bevat (mogelijk) bijdragen van 3H en 14C
restactiviteit 32P op 25 oktober 1990
0,25 Bq·ml-1 × 2 ml = 0,5 Bq
bijdrage 32P tot kanaal A
activiteit × εA,32P × tijd = 0,5 Bq × 0,05 × 60 s·min-1 = 1,5 tpm
bijdrage 32P tot kanaal B
activiteit × εB,32P × tijd = 0,5 Bq × 0,26 × 60 s·min-1 = 7,8 tpm

## Slide 54: 15 Vloeibaar afval (1990-2-3)
4 verontreiniging 14C
bijdrage 14C tot kanaal B
Tnetto / (εB,14C × tijd) = (1414 tpm - 7,8 tpm) / (0,49 × 60 s·min-1)
= 48 Bq
concentratie 14C = 48 Bq / 2 ml = 24 Bq·ml-1

## Slide 55: 15 Vloeibaar afval (1990-2-3)
4 verontreiniging 3H
bijdrage 14C tot kanaal A
activiteit × εA,14C × tijd = 48 Bq × 0,36 × 60 s·min-1 = 1037 tpm
bijdrage 3H tot kanaal A
Tnetto / (εA,3H  tijd)
= (1023 tpm - 1,5 tpm - 1037 tpm) / (0,33 × 60 s·min-1) ≈ 0
nauwkeuriger:
σTnetto =
√[(1023 tpm + 1,5 tpm + 1037 tpm) / 10 min] / (0,33 × 60 s·min-1)
= 14 tpm
Tnetto < σTnetto / (εA,14C × tijd) = 14 tpm / (0,33 × 60 s·min-1) = 0,7 Bq
concentratie 3H < 0,7 Bq / 2 ml = 0,35 Bq·ml-1

## Slide 56: 15 Vloeibaar afval (1990-2-3)
5 standaarddeviatie van teltempo in kanaal B op 1 februari 1990
σ = √(T / t)
= √(3,0·106 tpm / 1 min) = 1732 tpm
bijdrage van 14C tot het teltempo in kanaal B
1414 tpm - 7,8 tpm = 1406 tpm < σ (zie vraag 4)
het was niet mogelijk geweest om de aanwezigheid van 14C in het afvalwater vast te stellen

## Slide 57: 15 Vloeibaar afval (1990-2-3)
merk op:
in 1990 was de lozingsnorm 0,25 Bq·ml-1
volgens het huidige Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming zijn de vrijgavegrenzen:
1·102 Bq·g-1 voor 3H
1·100 Bq·g-1 voor 14C
1·103 Bq·g-1 voor 32P
daarnaast geldt volgens artikel 35 een lozingslimiet van 10 Reing

## Slide 58: 16 Lekkende 131I-bron (1991-2-1)
1 debiet is D = 10 h-1 × Vlab
= 10 h-1 × 50 m3 = 500 m3·h-1
maximale activiteitsconcentratie
amax = 250 mBq·m-3 = 0,25 Bq·m-3
maximaal afgevoerde activiteit
dA/dt = amax × D
= 0,25 Bq·m-3 × 500 m3·h-1 = 125 Bq·h-1
2 beginconcentratie is 20 mBq·m-3 = 0,02 Bq·m-3
maximal toename is 125 Bq·h-1 / 50 m3 = 2,5 Bq·m-3·h-1
→ a(t) = 0,02 + (2,5 × t) met a(t) in Bq·m-3 en t in h

## Slide 59: 16 Lekkende 131I-bron (1991-2-1)
3 gemiddelde concentratie tijdens eerste uur
a(0,5) = 0,02 Bq·m-3 + 2,5 Bq·m-3·h-1 × 0,5 h = 1,27 Bq·m-3
gemiddelde concentratie tijdens vijfde uur
C(4,5) = 0,02 Bq·m-3 + 2,5 Bq·m-3·h-1 × 4,5 h = 11,27 Bq·m-3
gemiddelde concentratie
(1,27 Bq·m-3 + 11,27 Bq·m-3) / 2 = 6,27 Bq·m-3
maximum concentratie is 10 keer groter
10 × 6,27 Bq·m-3 = 62,7 Bq·m-3
maximaal ingeademde activiteit
2 h × 1,2 m3·h-1 × 62,7 Bq·m-3 = 150 Bq

## Slide 60: 17 Kwik in een kolencentrale (2000-1-2)
1 vervalcorrectie e-0,693×30/46,61 = 0,64
benodigde productie 300 MBq / 0,64 = 469 MBq
2 N(202Hg) = (massa / atoomgewicht)  abundantie(202Hg) × Navo
= (1 g / 200,59 g·mol-1) × 29,86·10-2 × 6,02·1023 mol-1
= 9,0·1020 per gram
3 N(203Hg) = N(202Hg) φth σth
dN(203Hg)/dt = 9,0·1020 g-1 × 1·1018 m-2·s-1 × 5·10-28 m2
= 4,5·1011 s-1 per gram

## Slide 61: 17 Kwik in een kolencentrale (2000-1-2)
4 λ(203Hg) = 0,693 / (46,61 d × 24 h·d-1 × 3600 s·h-1)
= 1,72·10-7 s-1
A = λ(203Hg) N(203Hg)
= 1,72·10-7 s-1 × 4,5·1011 g-1·s-1 = 7,74·104 Bq·g-1·s-1
5 bestralingstijd volgt uit:
7,74·104 Bq·s-1 per gram × t = 300·106 Bq·g-1
t = 300·106 Bq·g-1 / 7,74·104 Bq·g-1·s-1 = 3876 s = 1,08 h

## Slide 62: 17 Kwik in een kolencentrale (2000-1-2)
6 25% wordt via lucht afgevoerd
dus 25·10-2 × 300·106 Bq = 7,5·107 Bq
kwikdamp behoort tot klasse SR-1
Reinh(203Hg) = 1,4·108 Bq
lozing bedraagt dus 7,5·107 Bq / 1,4·108 Bq = 0,54 Reinh
dit is binnen de vergunning

## Slide 63: 17 Kwik in een kolencentrale (2000-1-2)
7 1% komt in de bodem-as
dus 1·10-2 × 300·106 Bq = 3,0·106 Bq
activiteit komt binnen een uur in de as terecht
productie bodem-as
3,3·103 kg·h-1 × 1 h = 3,3·103 kg = 3,3·106 g
activiteitsconcentratie = 3,0·106 Bq / 3,3·106 g = 0,9 Bq·g-1
40% komt in de vlieg-as
40·10-2 × 300·106 Bq = 1,2·108 Bq
productie bodem-as
24,2·103 kg·h-1 × 1 h = 2,4·104 kg = 2,4·107 g
activiteitsconcentratie is 1,2·108 Bq / 2,4·107 g = 5,0 Bq·g-1
beide concentraties zijn (ruim) binnen de vergunning

## Slide 64: 17 Kwik in een kolencentrale (2000-1-2)
8 H*(10) = h A / r2
= 0,040 µSv·m2·MBq-1·h-1 × 300 MBq / r2
= 12 / r2 < 1 µSv·h-1
r > √12 = 3,5 m

## Slide 65: 18 Luchtbesmettingsmonitor (1991-1-1)

## Slide 66: 18 Luchtbesmettingsmonitor (1991-1-1)
1 vanwege grote T½ van 137Cs speelt radioactief verval geen rol
A = activiteitsconcentratie × debiet × vangstrendement × tijd
= 10 Bq·m-3 × 9,5 m3·h-1 × 1 × 2 h = 190 Bq
2 activiteit neemt lineair toe tijdens monstername (en dus tijdens meting) en daarom mogen we de gemiddelde activiteit nemen
<A> = (0 + 190) Bq / 2 = 95 Bq
emissierendement fγ = 0,947 × 0,898 = 0,85
aflezen figuur 2 ε = 0,05
N = <A> × fγ × ε × t
= 95 Bq × 0,85 × 0,05 × (2 h × 3600 s·h-1)
= 2,9·104 telpulsen

## Slide 67: 18 Luchtbesmettingsmonitor (1991-1-1)
3 10 Bq·m-3 geeft 2,9·104 telpulsen
30 telpulsen komen dus overeen met
(30 / 2,9·104) × 10 Bq·m-3 = 0,01 Bq·m-3 = 10 mBq·m-3

## Slide 68: 19 88Kr-activiteit in aërosolen (1996-1-4)
88Sr (stabiel)
88Rb (17,77 min)
2
1
88Kr (2,84 h)

## Slide 69: 19 88Kr-activiteit in aërosolen (1996-1-4)
1 T1/2(88Rb) = 17,77 min
λ = 0,693 / 17,77 min = 0,0390 min-1 = 6,50·10-4 s-1
N = f × fdet × 0∫30 A(0) e-λt dt
= 1 × 10·10-2 × A(0) × (1 - e-0,0390×30) / 6,47·10-4 = 106 A(0)
in de exponent is λ in min-1 omdat de meettijd is gegeven in min
in de noemer is λ in s-1 omdat we de activiteit willen geven in Bq
begin meting
A(0) = N / 106 = 150 000 / 106 = 1,4·103 Bq
2 vervalcorrectie = e0,0390×10 = 1,47
einde monstername
A(-10) = 1,47 × 1,4·103 Bq = 2,1·103 Bq

## Slide 70: 19 88Kr-activiteit in aërosolen (1996-1-4)
3 stel 88Rb-concentratie aRb Bq·m-3
debiet D = 30 l·min-1 × 10-3 m3·l-1
= 3,0·10-2 m3·min-1
tijdens monstername vervalt de activiteit
A(-10) = D × 0∫30 aRb e-λt dt
= 3,0·10-2 × aRb × (1 - e-0,0390×30) / 0,0390 min-1
= 3,0·10-2 m3·min-1 × aRb × 0,69 / 0,0390 min-1
= 0,53 aRb
aRb = A(-10) / 0,53 m3 = 2,1·103 Bq / 0,53 m3 = 4,0·103 Bq·m-3
4 T1/2(88Rb) << T1/2(88Kr) << 1 week
er is dus inmiddels evenwicht tussen moeder en dochter
 aKr = aRb = 4,0·103 Bq·m-3

## Slide 71: 20 Slijpschijf met radioactiviteit (1995-2-4)
1 uit het feit dat de massieke activiteiten van 226Ra en 214Bi volgens de meting vrijwel gelijk zijn, volgt dat er geen 222Rn ontsnapt uit het materiaal
hetzelfde geldt voor de activiteiten van 228Ac en 212Pb, waaruit blijkt dat er geen noemenswaardige hoeveelheid 220Rn uit het materiaal ontsnapt
dus beide reeksen verkeren in evenwicht en binnen een (sub)reeks zijn alle activiteiten gelijk

## Slide 72: 20 Slijpschijf met radioactiviteit (1995-2-4)
2 226Ra-subreeks
omvat negen radioactieve radionucliden die alle in evenwicht zijn
de totale activiteit wordt dus negen keer de gemiddelde meetwaarde
9 × (127 + 120 + 130) / 3 Bq·kg-1
= 1,13·103 Bq·kg-1 = 1,13 Bq·g-1
232Th-reeks
omvat tien radioactieve radionucliden die alle in evenwicht zijn
de totale activiteit wordt dus tien keer de gemiddelde meetwaarde
10 × (153 + 164 + 139 + 133 + 181) / 5 Bq·kg-1
= 1,54·103 Bq·kg-1 = 1,54 Bq·g-1

## Slide 73: 20 Slijpschijf met radioactiviteit (1995-2-4)
3 massieke activiteit 226Ra 1,13 Bq·g-1 / 9 = 0,13 Bq·g-1
massieke activiteit 232Th 1,54 Bq·g-1 / 10 = 0,15 Bq·g-1
de gewogen som van beide waarden
(0,13 Bq·g-1 / 1 Bq·g-1) + (0,15 Bq·g-1 / 1 Bq·g-1)
= 0,13 + 0,15 = 0,28
onder de vrijstellingsgrens, dus geen vergunningsplicht
totale activiteit 226Ra 100 × 390 g × 0,13 Bq·g-1 = 5,1·103 Bq
totale activiteit 232Th 100 × 390 g × 0,15 Bq·g-1 = 5,9·103 Bq
de gewogen som van beide waarden
(5,1·103 Bq / 1·104 Bq) + (5,9·103 Bq / 1·103 Bq)
= 0,51 + 5,9 = 6,4
boven de vrijstellingsgrens, maar dat doet er nu niet toe