## Slide 1: Toezichthouder Stralingsbescherming tandheelkunde - basis
Proefexamen
Frits Pleiter

## Slide 2
  Vraag 41
  Equivalente dosistempo (in mSv per mAs) op 1 m vanaf het focus.
  buisspanning dikte aluminium filter
  1 mm 2 mm 3 mm
  50 kV 0,07 0,05 0,03
  70 kV 0,15 0,09 0,05
  90 kV 0,20 0,13 0,08
  Verdere gegevens
    buisspanning 90 kV
    filter 3 mm aluminium
    anodestroom 6 mA
    belichtingstijd 0,3 seconde
    afstand focus - huid 35 cm
  Bereken de equivalente huiddosis per röntgenopname.

## Slide 3
  Uitwerking van vraag 41
  aflezen figuur A bij 90 kV en 3 mm aluminium
  → 0,08 mSv/mAs op 1 meter (1 pt)
  mAs-waarde = 6 mA × 0,3 s = 1,8 mAs (1 pt)
  equivalente dosis op 1 meter
  = 0,08 mSv/mAs × 1,8 mAs = 0,14 mSv (1 pt)
  equivalente dosis op 35 cm = 0,35 m
  = 0,14 mSv × (1 m / 0,35 m)2 = 1,2 mSv (1 pt)

## Slide 4
  Vraag 42
  In de tandartspraktijk staat een intra-oraal röntgentoestel. Bij de helft van de opnamen is de bundel loodrecht gericht op het raam met dubbele beglazing in de buiten-muur, die grenst aan de openbare weg.
  Verdere gegevens:
    aantal opnamen per jaar 2000
    gemiddelde buisspanning 90 kV
    gemiddelde mAs-waarde 1,5 mAs per opname
    filter 3 mm aluminium
    afstand focus - straat 3 meter
    dikte dubbelglas 11 mm
    de bijdrage van strooistraling mag worden verwaarloosd
  Ga door berekening na of de dubbele beglazing voldoende afscherming biedt om te voldoen aan de wettelijke limiet die buiten de tandartspraktijk van toepassing is.

## Slide 5
  Uitwerking van vraag 42
  aflezen figuur A bij 90 kV en 3 mm aluminium
  → 0,08 mSv/mAs op 1 meter (1 pt)
  equivalente dosis bij 2000 / 2 = 1000 opnamen
  → 1000 × 0,08 mSv/mAs × 1,5 mAs =
  120 mSv op 1 meter (1 pt)
  equivalente dosis op 3 meter afstand
  = 120 mSv × (1 m / 3 m)2 = 13 mSv (1 pt)
  aflezen figuur C bij 90 kV en 11 mm glas
  → T = 0,3 (1 pt)
  effectieve jaardosis op de openbare weg
  = 13 mSv × 0,3 = 4 mSv (1 pt)
  jaarlimiet registratieplichtig toestel = 10 μSv
  → onvoldoende afscherming (1 pt)