###### Uitwerkingen

###### Gecoördineerd examen stralingsbescherming

###### Deskundigheidsniveau 3

###### 19 mei 2008

Vraagstuk 1	Afscherming versnellerruimte

Vraag 1

De verstrooide energie wordt berekend met de Comptonverstrooiingsformule:

Vraag 2

De massieke verzwakkingsdoorsnede bij 250 keV volgt uit tabel 1: 0,606 cm2 g(1.

T = B exp(-µ/(((d) = 1 ( exp(-0,606 cm2 g(1(11,34 g cm(3 d cm) = 1/250

Hieruit volgt d = 0,8 cm

Vraag 3a

Aflezen van figuur 2 bij 20 MV levert een luchtkermatempoconstante van 4 mGy/mAs op 1 m. Bij een stroomsterkte van 2 mA en een afstand van 3 m wordt dit:

= 4 mGy mA-1 s-1( 2 mA / 32  = 0,88 mGy/s

Vraag 3b

Uit figuur 3 volgt voor 15 cm lood een transmissie: 6·10(3

Uit figuur 4 volgt voor 130 cm beton een transmissie: 1,5·10(3

De transmissie door de samengestelde afscherming: 6·10-3 ( 1,5·10-3 = 9·10(6

Hiermee wordt

=  0,88 mGy/s × 9·10(6 = 7,9 nGy/s

Vraag 4

De Individuele Dosis (ID) bedraagt 0,96 mSv aan de buitenmuur.

Op de terreingrens is de ID derhalve 0,96 × (3,00 + 1,30 + 0,15)2/(3,00 + 1,30 + 0,15 + 1,00)2 = 0,64 mSv

De MID = ID · 0,25 = 0,16 mSv.

De Actuele Individuele Dosis is gelijk aan de MID omdat op de terreingrens woningbouw gepland is. Dus AID = 0,16 > 0,1 mSv (weigeringsgrond voor vergunningen). Het instituut krijgt zonder aanvullende maatregelen geen vergunning.

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 1 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3a | 4 |
| 3b | 4 |
| 4 | 3 |
| Totaal | 17 |

# Vraagstuk 2	Doses in en om een tandartsenpraktijk

# Vraag 1

Per opname		: 0,5 μSv op 1 meter

Afstand	: √(4² + 2,3²) = 4,61 m (geldt voor beide; afstanden zijn gelijk)

Tdeur 			:  1

Aantal opnamen (N)	: 2500 +3200 = 5700

# H*(10) in punt P:  0,5 μSv/opname × 5700 /jaar × 1 × (1/ 4,61)²  = 134 μSv per jaar.

# Limiet is 1 mSv/jaar, dus waarde ter plaatse van P voldoet.

# Vraag 2

# Noord:

Beh.k 1: 0,5 μSv/opname × N/jaar × T9mm,glas × (1/ r)²  = 0,5 × 2500 × 0,24 × (1/2,1)²  = 68 μSv/j

# Beh.k 2: 0,5 μSv/opname × N/jaar × T200mm,steen × (1/ r)² = 0,5 × 3200 × 7·10(6 × (1/2,1)²  = 0,0025 μSv/j

Maximaal omgevingsdosisequivalent is de hoogste van beide:  68 μSv/j

# Oost:

# Beh.k 1: 0,5 μSv/opname × N/jaar × T48mm,gips × T9mm,glas × (1/ r)²  = 0,5 × 2500 × 0,08 × 0,24 × (1/7,2)²  = 0,46 μSv/j

# Beh.k 2: 0,5 μSv/opname × N/jaar × T9mm,glas × (1/ r)² = 0,5 × 3200 × 0,24 × (1/2,6)²  = 57 μSv/j

In dit geval is het maximaal omgevingsdosisequivalent gelijk aan de som van beide:  57 μSv/j

# Vraag 3

ID 	= de waarde zoals berekend in vraag 2

MID 	= ID × 0,25

AID 	= ID × ABC-factor × 0,25*

ABC-factor: Niet doorgaande weg langs de bron, direct grenzend aan woongebied (spelende kinderen), is 0,1

*niet van toepassing: stoep is geen binnenruimte, afschermingsfactor mag niet meegenomen worden in berekening

|  | ID (in μSv/j) | MID (in μSv/j) | AID (in μSv/j) |
| --- | --- | --- | --- |
| Noordzijde | 68 | 17 | 6,8 |
| Oostzijde | 57 | 14 | 5,7 |

Omdat de maximale waarden worden gevraagd kan bij de beantwoording worden volstaan met de waarden aan de noordzijde van het gebouw. Secundair Niveau (SN) is 10 μSv/j. Alleen de AID voldoet aan het SN

# Vraag 4

# Effectieve dikte beton = 11 cm

Bovenwoning: 0,5 μSv/opname × N/jaar × T110mm,beton × (1/ r)²  	= 0,5 × 3200 × 6·10-4 × (1/2,2)²  = 0,20 μSv/j

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 2 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| Totaal | 17 |

Vraagstuk 3	2006 – Twintig jaar later

Vraag 1

A = λN = λ ( (massa / atoommassa) ( Navogadro

λ = 0,69315 / [1,277·109 (j) ( 365,2425 (d/j) ( 24 (h/d) ( 3600 (s/h)] =  1,72·10(17 s(1

A = 1,72·10(17 (s(1) ( [1 (g) ( 0,0117·10(2 / 39,1 (g mol(1)] ( 6,022·1023 (mol(1)

= 31,0 Bq per gram kalium

Vraag 2

Rbruto = 796 / 2200 = 0,362 tps

(bruto = √796 / 2200 = 0,013 tps

Rnul = 1056 / 3300 = 0,320 tps

(nul = √1056 / 3300 = 0,010 tps

Rnetto = 0,362 - 0,320 = 0,042 tps

(netto = √(0,0132 + 0,0102) = 0,016 tps

Vraag 3a

Extrapolatie van figuur 1 naar een energie van 1461 keV levert ε = 0,0017. In

verband met de lastige extrapolatie uit deze figuur wordt ε = 0,0017 ± 0,0003

goedgerekend.

Vraag 3b

Rnetto = Ayε

Volgens de gegevens is y = 0,107.

Een betrouwbaarheidsinterval van 95% correspondeert met 2(-grenzen.

De 40K-activiteit bedraagt dus:

minimaal (0,042 - 2(0,016) / (0,107(0,0017) = 0,010 / 0,000182 = 55 Bq

maximaal (0,042 + 2(0,016) / (0,107(0,0017) = 0,074 / 0,000182 = 4,1 ·102 Bq

Vraag 4

Uit de resultaten van 1 en 3b volgt:

minimaal 54,9 (Bq) / 31,0 (Bq/g) = 1,8 g kalium

maximaal 407 (Bq) / 31,0 (Bq/g) = 13 g kalium

Het kaliumgehalte bedraagt dus:

minimaal 1,8 (g kalium) / 390 (g droge stof) = 0,0045 gram kalium per gram droge stof

maximaal 13 (g kalium) / 390 (g droge stof) = 0,034 gram kalium per gram droge stof

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 3 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3a | 3 |
| 3b | 4 |
| 4 | 3 |
| Totaal | 17 |

Vraagstuk 4	Inwendige besmetting met 131I

Vraag 1

Amax = 0,02 × 10p+q+r / e50

p = -2; q = 2; r = 0

Amax = 0,02 × 10(2+2+0 / 1,1·10(8 = 1,8 MBq

De activiteit waarmee gewerkt werd (7,1 MBq) is groter  dan Amax = 1,8 MBq. Er mag dus met deze activiteit mag niet open op tafel worden gewerkt. Op zijn minst is lokale afzuiging noodzakelijk, beter nog een zuurkast.

Vraag 2

Opname van vluchtig jodium, dus I2-damp (klasse SR-1);

We maken gebruik van gegevens voor schildkliertelling na een 0,25 dag: 1,1·10(1 Bq per Bq inname

Ainname = 1,9·103 Bq / 1,1·10(1 Bq Bq(1 = 1,73·104 Bq

E50 = 1,73·104  Bq × 2,0·10(8 Sv/Bq = 3,5·10(4 Sv

(

Vraag 3a

(eff = 8 h-1 (incl. fysisch verval 8,004 h(1) omdat het verval verwaarloosd kan worden ten opzichte van het ventilatievoud.

Merk op dat dit bijna de verzadigingsactiviteit is {(1- e-8(0,5) = 0,98}. Een berekening volgens A(0,5) =/( (met argumentatie) kan daarom goed worden gerekend.

De activiteit is verdeeld over het ruimtevolume van 8  × 4 × 3 m = 96 m³

Concentratie: 0,44 MBq / 96 m³ = 4,6 kBq/m³

Vraag 3b

Ainname = 4,6 kBq/m³ × 1,2 m³/h × 0,5 h = 2,8 kBq

E50 = 2,8·103 Bq × 2,0·10-8 Sv/Bq = 5,6·10-5 Sv

Vraag 4

De methode uit vraag 2 is het meest betrouwbaar omdat hier wordt uitgegaan van de activiteit die werkelijk in het lichaam is terechtgekomen.

Puntenwaardering:

| Vraagstuk 4 |  |
| --- | --- |
| Vraag | Punten |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3a | 5 |
| 3b | 3 |
| 4 | 2 |
| Totaal | 16 |